高精度液体ph计的维护保养方法

高精度液体pH计的维护保养核心在于电极保护、定期校准与正确存放‌。以下是具体方法：

‌电极清洁‌：每次使用前后，用‌去离子水‌冲洗电极球泡，避免残留物影响响应速度。若球泡被蛋白质或油污污染，可用胃蛋白酶盐酸液或丙酮短时清洗，再用清水冲洗干净。

‌电极校准‌：建议‌每天使用前校准一次‌，连续测量时至少每24小时校准一次。根据精度需求选择一点、两点或三点校准法，常用标准缓冲液为pH 4.01、6.86 和 9.18。校准时确保缓冲液温度稳定，避免二氧化碳干扰。

‌电极存放‌：短期不用时，将电极‌浸泡在3mol/L KCl溶液或饱和溶液中‌，保持玻璃膜水合状态。长期不使用应干放，避免使用洗涤剂浸泡，以防膜层损伤。

‌避免极端环境‌：不要将电极暴露在高温(>60℃)、强酸、强碱或脱水环境中。冬季防止冰冻导致球泡破裂，建议在15℃以上使用。

‌缓冲液管理‌：标准缓冲液应密封、避光、低温(0–10℃)保存，开封后尽快使用，避免霉变或二氧化碳吸收导致pH漂移。碱性缓冲液(如pH 9.18)应使用聚乙烯瓶盛装。

‌性能监测‌：若发现读数漂移、响应变慢或斜率下降，可尝试用0.1N HCl短时处理玻璃膜，恢复电极活性。正常情况下，电极寿命为1–2年。